婴幼儿高频呼吸机技术参数及主要技术规格

- 婴幼儿高频呼吸机

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童急救及呼吸支持使用。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤3个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过12个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

  - 要求通气控制：至少具备无创通气、常频通气和高频通气；常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证和容量限制功能，高频模式下具备容量保证功能；

  - ▲要求无创通气模式至少包括：无创持续正压通气nCPAP、无创间歇正压通气nIPPV、无创高频通气nHFO；

  - 要求无创nIPPV和nCPAP模式下，具备自动和手动两种调节吸气流量和呼气流量方式；

  - 要求无创间歇正压通气nIPPV模式，PIP峰压≥25cmH2O；

  - 要求常频通气模式至少包括：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV)+Psupport（压力支持）、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP；

  - ▲要求常频通气容量最小可设置到: ≤0.8ml；

  - ▲要求触发方式至少包括：流量触发和容量触发；

  - ▲要求最小流量触发可设置到:≤0.1 L/min；

  - 要求吸气流量:  可调下限≤2L/min，上限≥25L/min；

  - 要求呼气流量:  可调下限≤2L/min，上限≥15L/min；

  - 要求SIPPV和SIMV模式都具备容量限制功能；

  - 要求高频通气平均压：上限≥35 cmH2O，下限≤4cmH2O；

  - 要求高频振荡频率：下限≤5Hz,上限≥18 Hz，频率的设置与振幅的设置范围互不干扰；

  - 要求高频振荡振幅：下限≤5cmH2O，上限≥90 cmH2O（单独蓄电池供电时振幅可设置值≥80cmH2O）；

  - 要求高频振荡负压： ≤-50 cmH2O；

  - 要求高频可实现手动肺复张和机控肺复张；

  - 要求高频振荡方式，各种方式都可；

  - ▲要求高频模式容量保证最小可设置值下限≤0.5ml；

  - ▲要求高频模式至少具备吸呼比：33:66、40:60、50:50；

  - 要求呼吸机主要监测功能至少包括：同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形；

  - 要求至少具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环；

  - 要求至少可以同屏显示三道呼吸波形和两个肺功能环；

  - 要求监测参数至少包括： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数；

  - 要求流量传感器非耗材，可重复使用；

  - 要求显示屏≥12英寸彩色触摸屏，屏幕与呼吸机主机可分离操作；

  - ▲要求湿化系统：标配湿化系统主机一套；至少配置双加热重复性呼吸管路两套，可根据客户需求选配不同型号；可手动调节温度和湿度，可兼容第三方管路；

  - ▲要求系统配置至少包括：主机一套、两套双加热管路，两套无创配件包括发生器、测压管、五个不同型号的鼻塞、五个不同型号鼻罩、五个不同型号的帽子，两个流量传感器，两个湿化罐，两套呼气阀和膜片；

  - ▲要求设备使用寿命≥8年；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内维修保养次数≥肆次/年，维修保养需提供报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。