## 设备清单
包号 | 设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
1包 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 2 | 24000 | 48000 | 1、要求灭菌有效容积≥75L； 2、▲要求设计最高温度≥150℃； 3、▲要求设计最高压力≥0.3MPa； 4、要求热均匀度:≤±1℃； 5、要求计时选择范围:0-99hour59min； 6、要求温度选择范围至少为:105～134℃； 7、要求外壳和腔体全304不锈钢材料，手轮平移式快开门结构，自涨式密封，盖子装有防烫罩； 8、要求具有安全联锁装置，超温，超压自动保护功能，断水保护控制； 9、▲要求具备机械压力和数字压力双显示； 10、要求液晶显示工作状态,触摸式按键，至少设有器械灭菌程序、敷料灭菌程序、液体灭菌程序、自定义程序； 11、要求内置冷却水箱和盘管风扇双冷却系统，汽水内循环，不对外排放蒸汽，灭菌终了蜂鸣器提醒自动停机； 12、要求可选装干燥系统，可选装打印功能； 13、▲要求提供压力容器的出厂检测报告、产品质量证明书、图纸，需要办理特种设备使用证（登记证）的须办理合格的特种设备使用证（登记证）后方能完成验收； 14、▲要求使用寿命≥6年；
2包 | 妇产科电脑综合治疗仪 | 2 | 16000 | 32000 | 用于产后催乳，产后子宫复旧，促进子宫收缩，减少产后出血： 1、要求输入功率：≤50W； 2、要求单个脉冲电量：>7Uc； 3、要求单个脉冲能量：≤ 300mJ； 4、要求开路输出电压峰值：不大于 500V； 5、最大输出幅度有效值：≤ 40V； 6、要求输出路数：是四路输出； 7、要求显示方式:液晶屏显示,同屏显示四通道的治疗处方，能量量化值，治疗剩余时间，通道数及报警提示等； 8、输出通道设置：可同时设置四通道输出相同或不同的治疗处方；同时对同一病人多个部位进行治疗或多位病人同时进行治疗； 9、要求具备自动保护和报警功能：当操作不当或治疗仪与患者之间出现接触不良时，自动关闭能量输出并报警提示，防止瞬间电压升高，避免患者有被电击的感觉； 10、▲要求使用寿命≥6年；
3包 | 生物反馈神经功能重建治疗系统（生物反馈治疗仪） | 2 | 42500 | 85000 | 1、要求为多通道生物反馈治疗仪，采用生物反馈结合电刺激治疗原理，对患者盆底肌进行表面肌电信号采集、分析，并根据评估结果对患者选择适合的治疗方案，对神经肌肉等进行恢复和治疗，有效治疗各种尿失禁、盆腔器官脱垂、性功能障碍、慢性盆腔痛等盆底功能障碍性疾病，以及产后子宫复旧、腹直肌分离、乳腺疏通等患者进行产后康复治疗； 2、要求EMG采集位数:≥ 16位； 3、要求EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高,不低于2500Hz； 4、要求EMG采集灵敏度：2-2000μV； 5、要求通频带通：25~500Hz； 6、要求电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9.9s，步长0.1s； 7、▲要求电刺激输出电流强度、电刺激输出电流频率、电刺激输出电流脉宽、电刺激持续治疗时间、休息时间均可调； 8、▲要求使用寿命≥ 6年；
165000