多功能数字化视频屏脑电采集分析系统技术参数及主要技术规格

- 多功能数字化视频脑电采集分析系统

- 数量：壹套

- 设备主要用途说明：同步记录患者的脑电活动和行为表现，用于癫痫诊断、睡眠研究、认知科学、精神疾病评估、意识障碍监测等。

- 系统要求

  - 设备的投标资格认证：所投产品为全新原装，并符合中国国家有关管理法规，提供有效的证明材料，所投产品须为标书要求的最新机型，软件为最新版本，具有持续升级能力，能够满足扩展新的临床应用需求，需能提供详细的品牌、型号、版本、技术、性能指标、量值溯源等说明材料；

  - 整个系统性能稳定、质量可靠，符合相应的国内、国际机械电气标准；

  - 须提供终生免费软件升级服务，并提供终生维修；

  - 属于标准配置的软硬件必须配置齐全，不得分解报价；

  - 投标文件中，须提供全面的彩页及原版厂家技术规格说明材料；

  - 交货时间：≤1个月；

  - 其他要求：产品生产日期距离交货日期不得超过6个月，否则招标人有权拒收。

- 配置及性能要求

- 整机配置参数要求

  - 要求具备专业高速计算机，≥2.8GHz主频，内存≥4G，硬盘≥4T，操作系统至少为Windows 10专业版操作系统，内置高速网卡；

  - 要求具备彩色液晶显示器≥24寸；

  - 要求具备净化隔离电源系统；

- 脑电软件系统功能要求参数要求

  - 要求具备中英文采集回放分析软件，可根据需求自由选择；

  - 要求具备ECG滤波功能,在脑电图采集及回放时均可使用ECG滤波功能，排除ECG对脑电图的干扰，具备自动和手动滤除功能（提供功能截图证明）；

  - 要求具备肌电滤波，50RP快速肌电滤波功能,能快速滤除由于病人紧张等引出的肌电干扰；

  - 要求具备专用参考电极，多种专用参考电极可随时切换，方式至少包含：平均参考法（AV）, Aav, 顶参考法（Vx）, 源参考法（SD）,系统参考（Org），双A1→A2, A1←A2, A1←→A2, A1+A2等模式；

  - ▲要求至少具备8导DSA：采集和回放时快速显示脑电的频率分布和振幅值趋势，可自定导联、振幅范围（提供软件截图证明）；

  - 要求具备动态地形图，能在采集过程中实时分析各部位振幅的变化，并以图形形式表现，直观提示脑功能的变化情况；

  - ▲要求具备三维地形图，三维电压地形图快速分析，能显示尖刺波最早出现的部位和方向，病灶源定侧定位（提供软件截图证明）；

  - 要求具备中文自动报告功能，病人信息与脑电共享数据库，可预置术语，快速选用，报告自动保存备份，一页A4纸完成波形、诊断、脑电及地形图测量数据等的打印；

  - 要求具备波形局部放大和自动测量，能对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值；

  - 要求具备自动剪辑功能，可预置剪辑条件（包括目标、间隔、前后时间等），计算机自动对感兴趣部份脑电及其同步视频进行剪辑，并生成新文件；

  - 要求具备叠加显示功能，左右对侧对应导联叠加显示，快速进行对称性分析；

  - 要求具备棘尖波对比，能自主选出棘尖波，并可与原图进行前后波形的对比分析；

  - 要求具备头部蒙太奇示图，可显示蒙太奇示图；

  - 要求具备自动备份功能，可设定自动备份时间，确保计算机异常故障时，数据不丢失；

  - 要求具备幻灯回放，可定义感兴趣波形以幻灯方式回放，分析；

- 放大器技术参数

  - 要求放大器与主机接口方式为USB接口；

  - 要求放大器供电模式为USB供电，数据传输与供电采用同一个USB接口，无需要独立供电，无交流干扰；

  - ▲要求放大器输入孔：≥45个，EEG导联≥32导，DC输入≥4导，SpO2≥1导，CO2≥1导，呼吸≥3导，多用途DC输入≥4导，可升级多导睡眠监测，无需更换放大器（提供软件截图证明）；

  - 要求极化电压：≤±750mV；

  - 输入阻抗：≥100MΩ；

  - 要求峰峰值噪声至少满足：＜1.5μVp-p（频率范围0.53~120HZ）；

  - 要求共模抑制比：＞120dB；

  - 要求低频滤波范围至少包含：0.08-158HZ；

  - 要求高频滤波范围至少包含： 15-300HZ，分频斜率:-18dB/oct；

  - 要求A/D转换：≥16bit；

  - 要求采样频率至少包含：100，200，500，2000Hz可调；

  - 要求采样方式为所有电极同步采样(硬件同步)；

  - 要求灵敏度范围至少包含：EEG输入: 0-200 uV/mm、DC 输入: 0-200mV/mm；

- 脑电同步视频参数要求

  - 要求具备脑电图和视频同步采集回放软件；

  - 要求具备超高清网络摄像机；

  - ▲要求储存到电脑的视频具备高分辨率：≥1920x1080分辨率（可进行四级放大，提供截图证明）；

  - 要求摄像机照度至少满足：1.70x(F1.6,1/30s,AGC ON,50IR）；

  - 压缩格式至少包含：H.264,MPEG-4,JPEG；

- 闪光刺激器参数要求

  - ▲要求具备气体闪光刺激器，独立强闪光刺激电源,≥1.2焦耳能量强度，闪光强度≥4.0 lx；

- 其它要求

  - ▲要求整套系统使用寿命≥10年（需提供设备铭牌或说明书截图进行证明）；

  - ▲要求整套系统配置至少包括：专业级高速计算机1套，彩色液晶显示器1台，32导联数字化脑电放大器输入盒1个，微型电极输入盒1套，净化隔离电源1套，脑电系统软件（脑电采集、回放）1套，EEG 软件1套，脑电地形图分析软件1套，视频同步采集软件1套，闪光刺激器1套，高清摄像头1套，彩色打印机1套，脑电图电极（24条/套）1套，移动台车1套；

- 售后服务和技术培训

  - 负责安装、调试、提供完善的售后服务措施；

  - 投标产品生产厂家设有办事机构并有维修工程师，并提供联系人及联系方式；

  - ★设备安装调试、验收合格后整机及所有附件（含第三方产品）免费质保期≥贰年，终身维护。

  - 质保期内开机率≥95%（年工作日按365天），维修保养次数≥肆次/年，维修保养需按科室要求提供规范报告，作为支付尾款的考核依据；

  - 培训：现场培训直至使用科室会使用，由厂家人员负责使用和维护培，使用期间全免费的培训无次数限制；

  - 提供随机配件及清单（备品备件及易损件）报价明细；

  - 报修后，2小时内作出响应，24小时内有专业人员到达现场维修，如不能现场处理修复，需提供备用机；

  - 机器到位后，用户发现明显缺陷时，必须免费更换，直到用户满意为止；

  - 提供产品的纸质及电子技术资料各壹套（含操作手册、维修手册等）。

- 其它事项

  - 请详细提供选配件目录及投标价，易损件目录及投标价；

  - 请提供该档次设备的用户名单（包括单位、联系人、电话，云南省内全部用户、省外代表性用户）。