## 设备清单
设备名称 | 数量 | 控制 单价（元） | 预算 总价（元） | 技术参数
二级生物安全柜 | 1 | 22000 | 22000 | 生物安全柜尺寸约为800＊700＊1900mm，内排式，适合1人操作，要求使用寿命≥6年
微波治疗仪 | 2 | 19000 | 38000 | 具备方形、圆形等多种理疗探头，变频输出、进口磁控管用于患者伤口恢复，双路，▲要求使用寿命≥8年；
可视喉镜 | 2 | 20000 | 40000 | 1、要求为分体式设计，方便消毒； 2、要求喉镜片可重复使用； 3、要求喉镜片可插入部分长度≤98mm； 4、▲要求喉镜片镜尖宽度≤18mm； 5、要求分辨率≥3.72 lp/mm； 6、要求景深：5-100mm； 7、要求显示屏≤3英寸； 8、要求充电＜3小时，连续放电时间达120分钟以上，充电次数＞300次； 9、要求显示器上下转动角度至少为0º～130º；显示器左右转动角度至少为0º～270º； 10、▲要求能够USB读取与存储，仪器自带内存≥8G； 11、▲要求具备低电量屏幕显示功能； 12、▲要求视场角：镜前端为弧形设计视场角≥60º±15%； 13、要求摄像头内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux； 14、可使用多种规格的喉镜片，请针对一次性喉镜片单独报价； 15、▲使用寿命≥ 6年；
床单位臭氧消毒机 | 1 | 20000 | 20000 | 1、全自动压缩、消毒，双通道双路输出，也可单路通道处理，能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能；能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等； 2、对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的平均杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌的平均杀灭对数值≥3.00； 3、臭氧浓度：≥500mg/m³； 4、消毒功率：≤200W； 5、▲使用年限：≥6年； 6、臭氧发生器寿命≥6年； 7、配备可重复使用的消毒床罩≥2套；
床单位臭氧消毒机 | 1 | 9000 | 9000 | 1、全自动压缩、消毒，双通道双路输出，也可单路通道处理，能杀灭各种细菌、病毒及繁殖体，对床垫、被褥、床单、枕芯等床单位病菌具有一次性彻底杀灭的功能；能除去各种因素引起的异味。如：药味、霉味、血腥味、屎尿味等； 2、对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的平均杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌的平均杀灭对数值≥3.00； 3、臭氧浓度：≥500mg/m³； 4、消毒功率：≤200W； 5、▲使用年限：≥6年； 6、臭氧发生器寿命≥6年； 7、配备可重复使用的消毒床罩≥2套；
电导率表 | 1 | 30000 | 30000 | 维修血液透析机使用，体积小巧，操作简便，电子显示，测定参数精准，至少可以进行血液透析机电导度和温度测定
远红外线治疗仪 | 1 | 69800 | 69800 | 1.▲要求使用寿命≥6年； 2.照射器 ▲2.1要求放射板为高强度耐温黑色远红外线放射板， 发射光谱波长范围不低于3-25μm； ▲2.2要求照射温度：在正确使用的条件下病人在治疗过程中照射和皮肤区域温度不超过40度； ▲2.3要求功率密度：照射距离30公分,功率密度≥10 mw/cm2；照射距离20公分,功率密度≥20 mw/cm2； ▲2.4要求旋转角度：双向转轴,上下仰角≥170度,左右旋转≥330度； 2.5要求外壳材质：可长期耐温的金属材料； 2.6要求有照射部位区域标示灯，开启远红外线功能时自动开启； 2.7安全防护： 2.7.1要求照射器外壳不烫； 2.7.2要求照射器内部具备过热断电装置； 2.7.3要求具备可挠式安全距离提示杆； 2.7.4要求具备长距防护网； 3.要求控制箱按键为触摸式按键； 4.▲要求控制箱电子式定时器为数字显示，时间设置范围不低于5-90分钟，并具备两种及以上全自动设定模式； 5.要求强度设定模式不低于弱(low)、中(Med)、强(high)三种； 6.要求具备标准操作模式：单键自动设定（如时间：*分钟，强度：*档）； 7.要求悬吊手臂为二节屈伸，随意平衡式； 8.要求高低升降杆为气压无段式升降杆； 9.要求底座为五爪式底座，并具备防倾倒底座加稳装置；
电动直立床 | 2 | 14000 | 28000 | 1、要求尺寸≥：190×80×105cm,床面高度≥50cm，床面宽度≥60cm； 2、▲要求床面角度转动范围不低于0°～90°，额定负载≥135kg； 3、要求平均角速度≥1.25°/S，输入功率≤120VA； 4、▲要求主架为优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质 PU 革、不锈钢扶手； 5、要求适合偏瘫、截瘫及其它重症患者恢复训练时的站立训练； 6、▲要求使用寿命≥6年；
神经肌肉电刺激仪 | 5 | 8000 | 40000 | 1、要求应用部分至少为Ⅰ类 BF型； 2、要求至少具有3路输出，手动选择参数； 3、要求输出电缆包括电极线，电极至少包括圆电极和方电极； 4、要求输出波形：脉冲波形为双向不对称方波（矩形波），调制波为方波； 5、要求输出频率：输出脉冲频率至少为500Hz，调制波频率至少为0.5Hz～5Hz；允差≤每档最高频率的±15%； 6、要求脉冲宽度和调制波脉宽：输出脉冲宽度≤1ms，调制波脉宽≤10ms，允差≤±30%； 7、要求输出强度：仪器各路独立输出,在500Ω负载阻抗时,每路输出电流峰值Ip至少为0mA～100mA连续可调； 8、要求最大输出值允差≤±30%； 9、要求定时时间：定时设置至少包含5min、10min、15min、20min、25min、30min六档，允许偏差≤±10%； 10、要求仪器连续工作时间不少于4h； 11、▲要求使用寿命≥6年；
296800